Техническое задание на закупку

Оборудования для ультразвукового контроля колесных пар грузовых вагонов.

для собственных нужд

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Оборудование для ультразвукового контроля колесных пар грузовых вагонов.

Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения товара

Для использования при ремонте грузовых вагонов

Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)

Товар должен быть новым и не ранее 2025 года производства.

Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления

В соответствии с НТД завода изготовителя

Подраздел 1.5 Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости

Код ТН ВЭД будет определен во время заключения контракта

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для использования при ремонте колесных пар грузовых вагонов

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации

В условиях вагонных депо при ремонтных работах. Климатическое исполнение УХЛ2 согласно ГОСТ 15150-69.

Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к эксплуатации

Не имеются

Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию товара

Не имеются

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров Приборы ультразвукового контроля осуществляют поиск дефектов в объекте исследования при помощи ультразвука. В основе работы ультразвукового дефектоскопа лежат колебания ультразвука, которые отражаются от неоднородностей внутри изделия и позволяют определить глубину дефектов, а также их размеры и координаты. К оборудованию ультразвукового контроля (УЗК) относят дефектоскопы с ПЭП (пьезоэлектрические преобразователи), соединительными кабелями, СО (Стандартные образцы) по ГОСТ 8.315 или международным стандартам, меры, НО (Настроечные образцы), сканирующие устройства. Средства УЗК должны быть оснащены системой АСД, а также автоматизированным регистрирующим устройством, обеспечивающим регистрацию в электронном виде реализованных значений параметров, сигналов и результатов УЗК, а также возможность передачи протоколов УЗК каждой проконтролированной детали и составной части колесной пары в компьютерные базы данных. Электронные протоколы УЗК каждой детали и составной части КП должны содержать: - дату, время контроля и фамилию (или табельный номер) дефектоскописта, выполнившего УЗК; - типы и заводские номера дефектоскопа и ПЭП (акустических блоков, включающих ПЭП); - номер контролируемой детали и составной части КП; - реализованные значения параметров временной селекции (задержки и длительности зон контроля); - реализованный уровень чувствительности и закон ВРЧ (в численном виде); - максимальные амплитуды эхо-сигналов, координаты и значения других измеряемых характеристик зафиксированных несплошностей (дефектов), регистрация которых предусмотрена ТИ на УЗК. Ультразвуковой дефектоскоп предназначен для неразрушающего контроля колесных пар на наличие дефектов типа нарушения сплошности, определения координат дефектов, измерения амплитуд эхосигналов от дефектов, измерения времени распространения ультразвуковых колебаний (УЗК) в материалах. Технические характеристики ультразвукового дефектоскопа: Выявление дефектов металла методами и с размерами согласно требованиям на ультразвуковой контроль описанных в ПР НК В.2-2013 «Правила неразрушающего контроля деталей и составных частей колесных пар вагонов при ремонте. Специальные требования». Ультразвуковые дефектоскопы должны быть испытаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55809-2013. ПЭП должны соответствовать требованиями ГОСТ 26266, должны быть испытаны согласно ГОСТ 23702. # Подзарядка от питающей сети 220 В. + -10% 50 Гц. # Режим подключения преобразователей – раздельный/совмещенный. # Время автономной работы без подзарядки встроенного аккумулятора не менее одной рабочей смены (8 Часов). # Комплектация: №; Наименование; Ед. изм; # Кол-во. 1; Электронный блок со встроенными методиками и метрологическим обеспечением; Шт; # 1. # 2; Аккумуляторная батарея Li-ion (15v, полный мониторинг, автоподзаряд); Шт; # 1. # 3; Сетевой адаптер с кабелем (~220v/-15v ); Шт; # 1. # 4; Преобразователь, П111-2.5-К12, прямой; Шт; # 1. # 5; Преобразователь, П111-5.0-К6, прямой; Шт; # 1. # 6; Преобразователь, П131-2.5-0/20 (ПКО),; Шт; # 1. # 7; Преобразователь, П131-2.5-0/18 (ПКО),; Шт; # 1. # 8; Преобразователь, П121-0.4-90 (Поверхность катания),; Шт; # 1. # 9; Преобразователь, П121-2.5-50, наклонный; Шт; # 1. # 10; Преобразователь, П121-5.0-70, наклонный; Шт; # 1. # 11; Кабель для подключения сканирующих устройств; Шт; # 1. # 12; Кабель соединительный; Шт; # 1. # 13; Кабель интерфейсный; Шт; # 1. # 14; Кабель к ПЭП; Шт; # 1. # 15; Кабель (CP-50); Шт; # 1. # 16; Стандартный образец СО-1; Шт; # 1. # 17; Стандартный образец по ГОСТ 18576, СО-3Р; Шт; # 1. # 18; Настроечный образец для толщинометрии; Шт; # 1. # 19; Настроечный образец ОН-6-СТ45, ВТ (аналог ЖД СОП НО-037); Шт; # 1. # 20; Настроечный образец ОН-7-СТ20, ВТ (аналог ЖД СОП НО-038; Шт; # 1. # 21; Преобразователь, ВТП, для вихретокового контроля; Шт; # 1. # 22; Кабель к вихретоковым преобразователя; Шт; # 1. # 23; Сканирующее устройство для дефектоскопии колесных пар вагонов; Шт; # 1. # 24; Механическое устройство очистки ЖД осей (по ПР НК),; Шт; # 1. # 25; Сканирующие устройство (РВ2Ш); Шт; # 1.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Производитель/поставщик должен предоставить информацию о сроке службы дефектоскопа

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Не имеются

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировка каждого упакованного дефектоскопа должно соответствовать нормативно технической документации завода-изготовителя и в соответствии с ГОСТ 14192-96 и/или другим международным стандартам

Подраздел 4.5 Требования к размерам и упаковке

Упаковка и транспортировка производится по ГОСТу 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка» и/или другим международным стандартам.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка товаров осуществляется по количеству и качеству на территории покупателя в соответствии с товаросопроводительными документами, нормативно техническими документами завода-изготовителя

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Свидетельство об утверждении типа средств измерений, сертификат о признании утвержденного типа средств измерений, свидетельство о регистрации средств измерений, паспорт (Дефектоскоп, ПЭП, СО, ОСО, УСК, УСО), руководство по эксплуатации

Подраздел 5.3 Требования к страхованию товара

Страхование осуществляется в соответствии с условиями договора поставки, а также договора на оказание транспортных услуг между заводом изготовителем и транспортной компанией

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование должно соответствовать требования ГОСТ 23216-78 и/или другим международным стандартам

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с ГОСТ 23216-78 и/или другим международным стандартам

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или не менее 18 месяцев со дня поставки товара на склад покупателя. Если в течение гарантийного срока продукция окажется дефектной, неукомплектованной и не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, либо ТУ изготовителя, поставщик обязан устранить дефекты, доукомплектовать, а в случае невозможности устранения дефектов заменить продукцию на новую после получения письменного уведомления покупателя. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счет поставщика.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не имеются

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Экологические требования, а также требования к безопасности в соответствии с нормами и правилами, действующими в Республике Узбекистан.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Товар должен соответствовать техническим нормам завода изготовителя.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Товар должен соответствовать нормативно-технической документации и требованиям действующих на территории Республики Узбекистан и ГОСТ Р 55809-2013.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не имеются

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка товара 100% на основании заявки в количестве: 8 коммплект Поставка товара в течении 180-дней со дня с момента заключения контракта, Условия поставки CIP г. Ташкент в соответствии с Инкотермс-2010. Место поставки: для нерезидентов РУз -при отгрузке железнодорожным транспортом - станция назначения Сергели, АО "Узбекистон темир йуллари" код станции 723507, с подачей на ветку ООО «Темирйултаъмин», код 7175. -при отгрузке автомобильным транспортом - Республика Узбекистан, г.Ташкент, массив Сергели, ул.Проектная Г-24, таможенный склад ООО «Темирйултаъмин», номер склада 1726/0058 для резидентов РУз - склад покупателя г.Ташкент, массив Сергели, ул.Проектная Г-24

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском или узбекском языках. Текстовая информация должна быть предоставлена на бумажном носителе, а также в электронном виде